Проєкт “U24”

Медико-технічні вимоги до функціональних ліжок

Тип 1

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Вимога до відповідності характеристики |
| --- | --- | --- |
| І | Основні вимоги |  |
| 1 | Ліжко повинне бути медичним функціональним 4-секційним | Відповідність |
| 2 | Металевий каркас ліжка повинен бути стійким до обробки мийними і дезінфекційними засобами | Відповідність |
| 3 | Ступінь захисту не менше IPX4 | Відповідність |
| 4 | Регулювання за допомогою електроприводу: - зміни положення секцій ліжка; - зміна висоти матрацної платформи | Відповідність |
| 5 | Наявність функції екстреного скидання всіх налаштувань секцій (CPR) | Відповідність |
| 6 | Зовнішні габарити: ширина - не більше 102 см, довжина - не менше 214 см | Відповідність |
| 7 | Внутрішні габарити (ложе): ширина - не менше 85 см, довжина - не менше 195 см | Відповідність |
| 8 | Ложе повинне мати не менше ніж 2 регульовані електроприводом секції | Відповідність |
| 9 | Щонайменше спинна частина ліжка повинна бути рентгенпрозорою | Відповідність |
| 10 | Наявність бічних огороджень/поручнів, які можуть складатися або зніматися | Відповідність |
| 11 | Діапазон регулювання висоти - не менше 30 см | Відповідність |
| 12 | Кут нахилу спинної секції від 0° до не менш ніж 60° | Відповідність |
| 13 | Нахил (Тренделенбург і Антитренделенбург) - максимальне значення не менше 12° | Відповідність |
| 14 | Максимальне безпечне навантаження на ложе не менше 230 кг | Відповідність |
| 15 | Наявність захисних роликів або бамперів для захисту ліжка від зіткнень із перешкодами | Відповідність |
| 16 | Наявність коліс діаметром не менше 125 мм | Відповідність |
| 17 | Наявність центральної системи гальмування/блокування коліс | Відповідність |
| 18 | Наявність в комплекті протипролежневого матраца | Відповідність |
| 19 | Наявність в комплекті регульованої за висотою інфузійної стійки | Відповідність |
| 20 | Наявність у комплекті опори для підтягування пацієнта | Відповідність |
| 21 | Наявність у функціональному ліжку акумуляторної батареї | Відповідність |
| 22 | Наявність пульта для управління ліжком медперсоналом | Відповідність |
| 23 | Наявність змінного чохла для матраца | Відповідність |
| 24 | Змінний чохол для матраца повинен бути стійким до обробки деззасобами | Відповідність |
| 25 | Наявність в ліжку еквіпотенціального роз'єму (заземлення для зняття різниці потенціалів) | Відповідність |
| ІІ | Додаткові вимоги |  |
| 1 | Товар повинен бути новим, а також таким, що не використовувався в якості демонстраційного зразка | Відповідність |
| 2 | Гарантійний термін обслуговування повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців, починаючи з дати введення в експлуатацію кінцевим користувачем/набувачем | Відповідність |
| 3 | Доставка, встановлення (монтаж), налагодження (пусконалагоджувальні роботи), тестування Товару (у разі готовності кінцевого набувача до використання Товару) та навчання медичного персоналу кінцевого набувача щодо методів роботи - за рахунок постачальника | Відповідність |
| 4 | Відповідність запропонованого Товару вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 | Відповідність |
| 5 | Учасник повинен мати сервісний центр (власний або залучений на договірних умовах) з обслуговування обладнання в Україні на весь період гарантійного обслуговування обладнання | Відповідність |
| 6 | На підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам Учасник повинен надати копію каталогу та/або буклету, та/або інструкції із застосування предмета закупівлі, та/або технічного паспорта та/або технічного файлу (технічної документації), та/або інший документ (або витяг з документа), який містить технічні характеристики запропонованого товару. На підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам пунктів 1-3 Додаткових вимог Учасник повинен надати гарантійний лист. На підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам пункту 4 Додаткових вимог Учасник повинен надати: Копію декларації про відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту; Копію сертифіката, що засвідчує відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту, складеного з дотриманням процедур оцінки відповідності, передбачених відповідними Технічними регламентами, у разі наявності в залежності від виду медичних виробів. На підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам пункту 5 Додаткових вимог Учасник повинен надати гарантійний лист з адресою сервісного центру. У випадку, якщо сервісний центр залучений на договірних умовах, Учасник додатково надає копії документів, що підтверджують правовідносини з таким сервісним центром (договори підряду, надання послуг тощо) на весь період гарантійного обслуговування. | Відповідність |

Тип 2

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Вимога до відповідності характеристики |
| --- | --- | --- |
| І | Основні вимоги |  |
| 1 | Ліжко повинне бути медичним функціональним 4-секційним | Відповідність |
| 2 | Металевий каркас ліжка повинен бути стійким до обробки мийними і дезінфекційними засобами | Відповідність |
| 3 | Ступінь захисту не менше IPX4 | Відповідність |
| 4 | Регулювання за допомогою електроприводу: - зміни положення секцій ліжка; - зміна висоти матрацної платформи | Відповідність |
| 5 | Наявність функції екстреного скидання всіх налаштувань секцій (CPR) | Відповідність |
| 6 | Зовнішні габарити: ширина - не більше 102 см, довжина - не менше 214 см | Відповідність |
| 7 | Внутрішні габарити (ложе): ширина - не менше 85 см, довжина - не менше 195 см | Відповідність |
| 8 | Ложе повинне мати не менше ніж 2 регульовані електроприводом секції | Відповідність |
| 9 | Щонайменше спинна частина ліжка повинна бути рентгенопрозорою | Відповідність |
| 10 | Наявність бічних огороджень/поручнів, які можуть складатися або зніматися | Відповідність |
| 11 | Діапазон регулювання висоти - не менше 30 см | Відповідність |
| 12 | Кут нахилу спинної секції від 0° до не менш ніж 60° | Відповідність |
| 13 | Нахил (Тренделенбург і Антитренделенбург) - максимальне значення не менше 12° | Відповідність |
| 14 | Максимальне безпечне навантаження на ложе не менше 230 кг | Відповідність |
| 15 | Наявність захисних роликів або бамперів для захисту ліжка від зіткнень із перешкодами | Відповідність |
| 16 | Наявність коліс діаметром не менше 125 мм | Відповідність |
| 17 | Наявність центральної системи гальмування/блокування коліс | Відповідність |
| 18 | Наявність в комплекті реанімаційного матраца з функцією перерозподілу тиску та компресором для профілактики пролежнів. Допустиме навантаження на матрац не менше 150 кг | Відповідність |
| 19 | Наявність в комплекті регульованої за висотою інфузійної стійки | Відповідність |
| 20 | Наявність у комплекті опори для підтягування пацієнта | Відповідність |
| 21 | Наявність у функціональному ліжку акумуляторної батареї для роботи в період відсутності електроенергії | Відповідність |
| 22 | Наявність тримача дренажних або сечозбірних ємностей | Відповідність |
| 23 | Наявність пульта для управління ліжком медперсоналом | Відповідність |
| 24 | Наявність змінного чохла для матраца | Відповідність |
| 25 | Змінний чохол для матраца повинен бути стійким до обробки деззасобами | Відповідність |
| 26 | Наявність в ліжку еквіпотенціального роз'єму (заземлення для зняття різниці потенціалів) | Відповідність |
| ІІ | Додаткові вимоги |  |
| 1 | Товар повинен бути новим, а також таким, що не використовувався в якості демонстраційного зразка | Відповідність |
| 2 | Гарантійний термін обслуговування повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців, починаючи з дати введення в експлуатацію кінцевим користувачем/набувачем | Відповідність |
| 3 | Доставка, встановлення (монтаж), налагодження (пусконалагоджувальні роботи), тестування Товару (у разі готовності кінцевого набувача до використання Товару) та навчання медичного персоналу кінцевого набувача щодо методів роботи - за рахунок постачальника | Відповідність |
| 4 | Відповідність запропонованого Товару вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 | Відповідність |
| 5 | Учасник повинен мати сервісний центр (власний або залучений на договірних умовах) з обслуговування обладнання в Україні на весь період гарантійного обслуговування обладнання | Відповідність |
| 6 | На підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам Учасник повинен надати копію каталогу та/або буклету, та/або інструкції із застосування предмета закупівлі, та/або технічного паспорта та/або технічного файлу (технічної документації), та/або інший документ (або витяг з документа), який містить технічні характеристики запропонованого товару. На підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам пунктів 1-3 Додаткових вимог Учасник повинен надати гарантійний лист. На підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам пункту 4 Додаткових вимог Учасник повинен надати: Копію декларації про відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту; Копію сертифіката, що засвідчує відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту, складеного з дотриманням процедур оцінки відповідності, передбачених відповідними Технічними регламентами, у разі наявності в залежності від виду медичних виробів. На підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам пункту 5 Додаткових вимог Учасник повинен надати гарантійний лист з адресою сервісного центру. У випадку, якщо сервісний центр залучений на договірних умовах, Учасник додатково надає копії документів, що підтверджують правовідносини з таким сервісним центром (договори підряду, надання послуг тощо) на весь період гарантійного обслуговування. | Відповідність |